42 1322

СЧЕТЧИК ГАЗА турбинный

СГТ16Э

Паспорт

ЛГФИ.407221.051 ПС

EП[

1 Основные сведения о счетчике и технические данные

1.1 Основные сведения

1.1.1 Счетчик газа турбинный СГТ16Э-________________________ (в дальнейшем - счетчик) заводской номер ______________ изготовлен  _________________ 20 ___ г  акционерным обществом "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И.Пландина" (АО “АПЗ ”).

Счетчик состоит из электронного блока БЭ-СГТ16Э и устройств:

- преобразователя расхода газа турбинного ПРГТ16 заводской номер ______________;

- термометра платинового технического ТПТ-17-1 заводской номер ______________;

- преобразователя давления измерительного

СДВ-Ex-A-______-_______-______МПа-МА-1 WIRE-DC312-0605-91-К04 заводской номер ______________.

БЭ-СГТ16Э установлен на ПРГТ, образуя единую конструкцию, места соединений опломбированы. ТПТ и СДВ установлены на трубе ПРГТ. По заказу потребителя счетчик поставляется без ТПТ и СДВ.

Счетчик, ТПТ и СДВ введены в Государственный реестр средств измерений.

Счетчик предназначен для измерений объема неагрессивного неоднородного по химическому составу природного газа по 
ГОСТ 5542, воздуха, азота и других неагрессивных газов с плотностью не менее 0,67 кг/м3, а также для измерений температуры и давления с целью пересчета измеренного объема к условиям по ГОСТ 2939-63.

При пересчете измеренного объема к условиям по ГОСТ 2939-63 используется коэффициент сжимаемости, определяемый по          ГОСТ 30319.2-2015 исходя из условно постоянных констант: плотности газа при стандартных условиях, содержания азота и диоксида углерода.

Внимание! Для кислорода счетчик не применим.

Область применения счетчика – учет (в том числе при коммерческих операциях) объема газа, при плавно меняющихся потоках, в установках промышленных и коммунальных предприятий, в напорных трубопроводах газораспределительных пунктов и станций (ГРП, ГРС), теплоэнергетических установок и других технологических объектах.

Счетчик соответствует требования взрывобезопасности ТРТС 012/2011.

Маркировка взрывозащиты 1ExibIIAT4X.

Вид климатического исполнения счетчика УХЛ.3* по ГОСТ 15150-69.

1.2 Основные технические данные

1.2.1 Основные технические данные счетчика приведены в 
таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Максимальный расход (Qmах), м3/ч |  |
| Минимальный расход (Qmin), м3/ч |  |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема (до проведения коррекции), % | ±1,0 |
| Порог чувствительности, м3/ч, не более: |  |
| Потеря давления на счетчике при максимальном расходе, Па, не более | 1800 |
| Диапазон измерений температуры измеряемого газа,(С | от минус 23 до плюс 67 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, (С | (0,5 |
| Верхний предел измеряемых давлений, МПа: |  |
| первого диапазона | ________ |
| второго диапазона | ________ |
| третьего диапазона | ________ |
| Пределы допускаемой приведенной погрешности измерений абсолютного давления в каждом диапазоне, % | (0,25 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема, приведенного к условиям по ГОСТ 2939-63, (Vс пр, % | (1,5 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений времени, % | (0,1 |
| Напряжение питания счетчика, В, при питании от: |  |
| - внутреннего литиевого элемента | от 3,3 до 3,6 |
| - блока питания БПЭК-02 | 8,5±0,5 |
| - коммуникационного модуля DATCOM | от 6,0 до 6,2 |
| - от искробезопасного источника JBZ-02 | от 7 до 8,5 В |
| Мощность, потребляемая счетчиком от блока питания БПЭК-02, искробезопасного источника JBZ-02 или от коммуникационного модуля DATCOM, В(А, не более | 0,9 |
| Ток, потребляемый счетчиком от внутреннего литиевого элемента: |  |
| - в "спящем" режиме, мкА, не более | 35 |
| - в режиме измерений, мА, не более | 35 |
| Климатические условия эксплуатации: - температура окружающей среды, (С | от минус 40 до плюс 60 |
| - относительная влажность воздуха при температуре плюс 25(С и более низких температурах без конденсации влаги, % | до 95 |

2 Комплектность

2.1 Комплект поставки счетчика приведен в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование | Обозначение | Кол | Заводской № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Счетчик газа турбинный СГТ16Э _________ | ЛГФИ.407221.0__ | 1 |  | Исполнение согласно заказу |
| Масленка с маслом | ЛГФИ.306593.001 | 1 |  | Масло в коли-честве 0,025 л. С СГТ16Э-100 не поставляется |
| Стабилизатор потока газа СПГ50-40 | ЛГФИ.302133.024 |  |  | Поставляется по заказу согласно Ду счетчика: для Ду 50 мм |
| СПГ80-40 | ЛГФИ.302133.024-01 |  |  | для Ду 80 мм |
| СПГ100-40 | ЛГФИ.302133.024-02 |  |  | для Ду 100 мм |
| СПГ150-40 | ЛГФИ.302133.024-03 |  |  | для Ду 150 мм |
| СПГ200-40 | ЛГФИ.302133.024-04 |  |  | для Ду 200 мм |
| Блок питания электронного корректора БПЭК-02 | ЛГФИ.436231.003 |  |  | По заказу |
| или коммуникационный модуль DATCOM |  |  |  |  |
| или искробезопасный источник JBZ-02 |  |  |  |  |
| Комплект монтажных частей согласно ведомости: | ЛГФИ.407221.001 Д1 |  |  | Поставляется по заказу согласно ДУ счетчика: для Ду 50 мм |
|  | ЛГФИ.407221.001-01 Д1 |  |  | для Ду 80 мм |
|  | ЛГФИ.407221.001-02 Д1 |  |  | для Ду 100 мм |
|  | ЛГФИ.407221.001-03 Д1 |  |  | для Ду 150 мм |
|  | ЛГФИ.407221.001-04 Д1 |  |  | для Ду 200 мм |
| Комплект монтажных частей согласно ведомости: | ЛГФИ.407221.051 Д1 |  |  | Поставляется по заказу для измерения потери давления: до 2,5 кПа |
|  | ЛГФИ.407221.051-01 Д1 |  |  | до 4,0 кПа |
|  | ЛГФИ.407221.051-02 Д1 |  |  | до 6,0 кПа |
|  | ЛГФИ.407221.051-03 Д1 |  |  | до 10,0 кПа |
|  | ЛГФИ.407221.051-04 Д1 |  |  | до 16,0 кПа |
| Счетчик газа турбинный СГТ16Э. Руководство по эксплуатации | ЛГФИ.407221.051РЭ | 1 |  |  |
| Счетчик газа турбинный СГТ16Э. Паспорт | ЛГФИ.407221.051ПС | 1 |  |  |
| Счетчик газа турбинный СГТ16Э. Методика поверки | ЛГФИ.407221.051МИ | 1 |  |  |
| Блок питания БПЭК-02. Паспорт | ЛГФИ.436231.003 ПС | 1 |  | При поставке БПЭК-02 |
| Блок питания БПЭК-02. Руководство по эксплуатации | ЛГФИ.436231.003РЭ | 1 |  |  |

2.2 Коммуникационный модуль DATCOM поставляется с эксплуатационной документацией, в которой указан комплект его поставки.

3 Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

3.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие счетчика требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, технического обслуживания, хранения и транспортирования, установленных эксплуатационной документацией.

3.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с даты ввода счетчика в эксплуатацию.

При отсутствии в паспорте отметки о вводе в эксплуатацию гарантийный срок эксплуатации исчисляется с даты приемки.

Гарантийный срок  хранения - 1 год с даты приемки.

3.3 Средний срок службы счетчика до списания не менее 12 лет (при условии проведения регламентных работ не реже 1 раза в год.

3.4 Изготовитель не несет гарантийных обязательств в случае выхода счетчика из строя, если:

- счетчик не имеет паспорта;

- разделы "Свидетельство о приемке" и "Свидетельство о поверке" паспорта не заполнены или в них не проставлены штамп ОТК и клеймо поверителя;

- заводской номер, нанесенный на счетчик, отличается от заводского номера, указанного в паспортах счетчика;

- отсутствуют или повреждены пломбы или (и) защитный голографический знак предприятия-изготовителя;

- счетчик имеет внешние или внутренние механические повреждения;

- счетчик использовался с нарушением требований руководства по эксплуатации или подвергался разборке или любым другим вмешательствам в конструкцию;

- монтаж счетчика и пуско-наладочные работы проведены лицами (предприятием), не являющимися официальными представителями завода-изготовителя счетчика.

3.5 Адрес предприятия-изготовителя:

Россия, 607220, Нижегородская область, г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.8А, Акционерное общество "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И.Пландина".

Телефоны: маркетинг (831-47) 7-95-13, cбыт (831-47) 7-93-36,

ЭРО (831-47)   7-91-07  Факс: (831-47) 7-91-25

Интернет-сайт: www.oaoapz.com    E-mail: apz@oaoapz.com

4 Свидетельство об упаковывании

Счетчик                          СГТ16Э- _______________ № _______________

наименование изделия                     обозначение                               заводской номер

упакован                             АО "АПЗ"

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической  документации.

___________________     _________________      ___________________

должность                                личная подпись                       расшифровка подписи

____________________

год, месяц, число

5 Свидетельство о приемке

Счетчик                           СГТ16Э- _____________ № ________________

наименование изделия                     обозначение                             заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _______________________            ________________________

личная подпись                                                расшифровка подписи

_______________________

год, месяц, число

6 Свидетельство о первичной поверке

Счетчик                       СГТ16Э- ______________ № _________________

наименование изделия                 обозначение                                  заводской номер

поверен органами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии  и на основании результатов первичной поверки признан годным и допущен к эксплуатации.

Межповерочный интервал счетчика – 4 года.

Дата поверки счетчика ____________________________________

Межповерочные интервалы средств измерений, входящих в счетчик, указаны в их эксплуатационной документации.

Поверитель _____________________________________

подпись

Оттиск

поверительного

клейма

7 Свидетельство о монтаже

Счетчик                         СГТ16Э- ______________ № ________________

наименование изделия                        обозначение                            заводской номер

установлен __________________________________________________

____________________________________________________________

(наименование организации, осуществлявшей монтаж)

Дата монтажа "_____" _________________ 20____ г.

| ______________________________ подпись лица, производившего монтаж | ________________________ расшифровка подписи |
| --- | --- |

8 Движение счетчика при эксплуатации

Таблица 4

| Дата установки | Где установ-лено | Дата снятия | Наработка | Причина снятия | Подпись лица, проводившего установку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала эксплуа-тации | после последнего ремонта |  |  |

9 Работы при эксплуатации

Таблица 5 – Учет выполнения работы

| Дата | Наименование работы и причина ее выполнения | Должность, фамилия и подпись | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнившего работу | проверившего работу |  |

10 Сведения о периодических поверках

Счетчик                          СГТ16Э- _____________  № ________________

наименование изделия                   обозначение                      заводской номер

Межповерочный интервал счетчика - 4 года.

Сведения о поверках заносятся в таблицу 6.

Таблица 6

| Дата поверки | Ф.И.О. поверителя | Подпись | Заключение | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |

11 Особые отметки

# Text boxes

Aкционерное общество

«Арзамасский приборостроительный

завод  имени П.И.Пландина»

Eх